## Slide 1: ELVIDOR- ÉLectrode VIbrante à micro-fil D’OR Mesures in situ du cuivre en milieu marin
Atelier Expérimentation et Instrumentation – BREST – 17-19 octobre 2017
Contexte et Objectifs:
Cuivre micronutriment essentiel, traceur de l’activité hydrothermale
Intérêt des capteurs in situ
Prototype marinisé grand fond pour la mesure in situ de cuivre labile et complexé (nanomolaire) en contexte côtier et hydrothermal
Méthodologie:
Contre électrode (CE)
Electrode de référence (RE)
Vibreur
Potensiostat
Electrode de travail (WE)
Marinisation des 3 électrodes + intégration du vibreur
Marinisation du potensiostat
Electrodes interchangeables connectées sur Subconn 8 points
Potensiostat intégré dans une enceinte titane
A. Laës-Huon, M. Heller, G. Dulaquais, M. Waeles, J-Y. Coail, A. Kerboul, G. Deplace, D. Le Vourch, C. Cotty, C. Kärnfelt, R. Riso, P-M. Sarradin, L. Dussud, C. Cathalot

## Slide 2
Résultats:
Atelier Expérimentation et Instrumentation – BREST – 17-19 octobre 2017
Conclusions/Prospective:
Soudure du fil d’or 25μm Ø par ball bonding, surmoulage du vibreur à l’électrode d’or
Electrode de référence solide (RE) Fil d’argent + électrolyte (PVC) protégé par du Nafion®
Contre électrode (CE)
Fil d’iridium serti + surmoulé
Electrode de travail (WE)
Fil d‘or Ø 25μm + vibreur
Chart: Concentration en Cuivre mol/L
| 0 | 0 | 0 | 6.9999999999999998E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 6.9999999999999998E-9 | 1.4E-8 | 1.4E-8 | 1.4E-8 | 2.7999999999999999E-8 | 2.7999999999999999E-8 | 2.7999999999999999E-8 | 3.4999999999999996E-8 | 3.4999999999999996E-8 | 3.4999999999999996E-8 | 4.1999999999999992E-8 | 4.1999999999999992E-8 | 4.1999999999999992E-8 | 4.8999999999999989E-8 | 4.8999999999999989E-8
 | 0.003173 | 0.008983 | 0.005802 | 0.04204 | 0.04097 | 0.04159 | 0.0688 | 0.06565 | 0.06544 | 0.1417 | 0.1221 | 0.1253 | 0.1647 | 0.1651 | 0.1605 | 0.2046 | 0.2055 | 0.1988 | 0.2196 | 0.2335 | 0.2053
Tests variation facteurs environnementaux
Température, pH, débit eau, rayonnement UV
Certification de la méthode 3,21 ± 0,42 nM pour NASS-7 3,13 ± 0,22nM
Qualifié en caisson hyperbare à 750 bars
Déploiement in situ pour tests hydraulique et électronique sur sous-marin Nautile (Mission ESSNAUT, Décembre 2017)
Déploiement in situ en Baie de Vilaine (Mission CHEMIST, Juillet 2018)
Application comme traceur de l’hydrothermalisme sur campagnes d’opportunité (Momarsat 2018)